시차주사 열량분석기

규 격 서

2020.  5.

국 문 규 격 서

품목번호 Item No.	관세분류번호 HSK No.	물품분류번호	품 명 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
1	9027-80-2020	4111220101 (열량계)	시차주사열량계 (Differential Scanning Calorimeter)	set	1

I.  시차주사열량계 (DSC)

열분석장비는 새로운 물질의 연구개발과 물질의 정성, 정량 검사 및 공장의 생산제품 검사에 유용하게 널리 쓰인다.

실시간 멀티태스킹 분석 시스템은 DSC, TG/DTA, TMA, 그리고 DMA를 동시 분석 가능해야한다.

정확한 온도 컨트롤 및 열량측정을 위하여 시스템의 Furnace(가열로)는 두 개의 독립된 전기로의 전력보상형 타입 이어야한다.

작은 질량의 Furnace(가열로) 사용으로 빠른 승온과 냉각이 가능하다.

네트워크에서 사용 가능한 “멀티유저” 환경설정이 가능하여야 한다.

Photo UV 액세서리의 장착이 가능하여야 한다.

샘플 및 레퍼런스 팬의 반응은 항상 동일하여야 한다.

600psi까지의 시료측정이 가능하여야 한다. (High Pressure DSC)

워터 써큘레이터, Intracooler, 액체질소 냉각 등의 악세서리가 사용 가능하여야 한다.

기본으로 제공되는 소프트웨어는 Isothermal Kinetics, Scanning Kinetics, Specific Heat, Purity 등의 기능이 가능하여야 한다.

원활한 가스 전환을 위해 듀얼 디지털 질량 유량 컨트롤러가 기기의 포함되어야 한다.

96개의 샘플을 연속적으로 측정할 수 있는 Autosampler가 장착 가능하여야 한다.

샘플 로딩이 편리 할 수 있게 전기로 커버는 자동 개폐식이어야 한다.

샘플 로딩 시 전기로 및 장비에 최소한의 피해를 주기위해 반 자동 샘플 로딩 악세서리가 포함 되어야 한다.

* 장비 구성

데이터 해석 컴퓨터 시스템 및 프로그램	1 set

시차주사열량계	1 set

부속부품	1 set

(1) 데이터 해석 컴퓨터 시스템 및 프로그램	1 set

1) RS232 Port

2) 데이터 정보 수집 속도 : 0.2 초 ~ 1000초

3) 실시간 자동 크기 조절 그래핑

4) 다양한 데이터 해석 지원 프로그램

- Baseline, Temperature, Enthalpy 의 자동 보정

- 측정 단위  : % crystallinity, 열량/mole, 온도, 시간등의 다양한 범위

- 측정 그래프의 회전 가능

- 측정 그래프의 프로그램상 베이스라인을 위한 기준 물질 결과의 가감이 가능

- 열량 측정을 위한 그래프 적분 가능

5) 소프트웨어로 자동 가스 변환 및 유량 조절 가능

6) 장비의 프로그램은 실험 중 실험과정의 수정 및 첨부가 가능

7) 소프트웨어 상에서 뿐만 아니라 장비 자체에서 프로그램의 조절이 가증하다.

8) Calibration의 자동 저장 및 수정이 가능하다.

9) ASTM 규격인 kinetic software 3가지 기능 사용 가능 :  등온, Borchardt

& Daniels 과 다양한 승온 가능 (ASTM E698). 실험 결과 그래프 중첩 가능

10) 베이스라인 Calibration 기능

11) 시료 온도, 좌표 처리 방식, 측정 시간 예측, 측정 시간, 남은 시간 Method 창 표시

12) Method 무제한

13) 실험 중 실험 조건 변경, 추가, 삭제 가능

14) MT-DSC 가능

15) Scanning / Isothermal Kinetic function 가능

16) Specific Heat function 가능

(2) 시차주사열량계(DSC)	1 set

DSC 측정 원리 : 전력보상형 (Power-compensation)

전기로 재질 : Durable Pt/Rh Furnace

온도 센서 : PRT 센서

온도 범위 : -180℃ to 750℃

온도 정확성 : ± 0.05℃

온도 정밀성 : ± 0.008℃

열량 정확도 : <± 0.2%

열량 정밀도 : <± 0.03%

승온 속도 : 0.01 to 300℃/min

냉각 속도 : 0.01 to 150℃/min

열량 범위 : ± 1,300mW

신호 반응 : (1mg Indium, 10℃/min, 질소가스 분위기)

Peak 의 높이 : 18.4 mW/℃

디지털 MFC : 내장형(소프트웨어로 조작가능)

자동개폐 전기로 커버 : 포함

MT-DSC : 포함

반자동 샘플 로딩 악세서리 : 포함

Photocalorimetry : Optional

(3) 부속부품	1 set

트위져	1 ea

Standards 알루미늄 팬 & 커버(400/pkg)	1 pkg

온도보정 물질 ( In & Zinc )	1 ea

저온 냉각장치 intracooler (-80 ~ 750 ˚C),	1 set

PC & 모니터	1 set

II. 비고

품질보증기간 : 1년

설치 및 교육은 사용자가 원하는 장소에서 전문적인 기술자에 의해 수행