유도결합플라즈마 발광 분광계

규 격 서

2022.  7.

구 매 규 격 서

순번	세부품명번호	품 명	단 위	수 량	부서명	담당자 (연락처)
1	4111541101 (원자방출분광기)	유도결합 플라즈마 발광 분광계	1	1	전기화학연구실	이규환 (055-280-3545)

I.  사용 용도 (End-user's Use)

1. 사용연구 및 필요한 시료에 대한 중금속 일반분석

2. 2차원 Echell 분산 광학 시스템으로 동시에 분석하여야 한다.

3. 고출력 발전기는 정확하고 정밀한 분석으로 각종 시료를 수행한다.

4. 소프트웨어가 설치된 모든 매개변수의 컴퓨터 제어 하에 완전히 자동화된 시스템

5. CID를 이용한 비파괴 판독(NDRO) 기능을 활용하여 분석합니다.

6. 새로운 CID821 칩을 사용하면 소음이 더 안정적이고 일시적인 신호를 측정 가능합니다.

II. 구성 (Configurations of Goods)

1. 플라즈마원	1 세트

2. 시료주입시스템                                                            1 세트

3. 광학 시스템                                                               1 세트

4. 검출장치 시스템                                                           1 세트

5. 물순환 냉각장치                                                           1 세트

6. 컴퓨터 및 소프트웨어	1 세트

7. 악세서리

Ⅲ. 성능 및 규격 (Performance and Specification)

1. 플라즈마원

1) 진동수 :  27MHz 가변 방식

2) 조절 범위 : 750 – 1,400W 또는 그 이상

3) 플라즈마 점화의 완전 자동조절

4) 저항 조절 : 자동 조절

5) 출력안정 : 0.1% 이상

6) 전력효율 : 78% 이상

7) 플라즈마 관측방식 : Dual 방식

2. 시료주입시스템

1) 분무기 : 구 모양의 흐름을 이용한 분무기

2) 분무화 용기 : Cyclone 식의 분무화 용기

3) 시료 펌프 : 컴퓨터 조절방식의 미니 4채널 연동펌프 (0-125rpm) 또는 그 이상.

4) 토치 : 센터 튜브가 있는 분리 가능한 토치

5) 가스 조절 - 분무가스 : 질량 조절 방식 (0 - 1.5L/min)

- 보조가스 : 컴퓨터 조절 방식 (0 - 2L/min)

- 플라즈마가스 : 컴퓨터 조절 방식 (0 - 20L/min, Agron)

3. 광학 시스템

1) 방식 : Echelle 2차 분광 방식

2) 72개 이상 원소에 대한 동시분석

3) 횡방향 및 종방향 측정이 가능한 복합방식

4) 초점거리 : 265mm 또는 그 이상

5) 분해능 : 200nm 에서 7pm 또는 그 이하

6) 파장범위 : 167 – 852nm 또는 그 이상

7) 격자 : 52.91grooves/mm

8) 교차 분산 : 39 degree fused silica cross dispersion prism

4. 검출장치 시스템

1) 고체타입의 새로운 전하주입장치 (CID)

2) 전체 프레임 이미지 가능

3) 검출기 픽셀 : 2048x2048 pixel array

4) 작동 : 비파괴 판독, 내부표준물질로 블루밍효과 제거, 전체 프레임 이미지

5) 검출기 온도조절 : 고효율 3단 열량 냉각으로 –45℃ 가능

5. 물순환냉각장치(220V, 60Hz)

1) 설정 온도 범위 : 5 – 40 ℃ 이상

2) 주변 온도 범위 : 10 – 40 ℃ 이상

3) 온도 안정성 : ± 0.1 ℃ 이하

4) 저수 용량 : 7.2L 이상

5) 지속적인 냉각 용량 제공 : 20 ℃에서 최대 900W 이상

6. 컴퓨터 및 소프트웨어

1) 컴퓨터 시스템

(1) 인텔 i7

(2) 22 인치 LED 모니터

(3) 32GB 램

(3) 1TB 하드 디스크

(4) 윈도우 10 이상

(5) 레이저 프린터

(6) 오피스

2) 소프트웨어

(1) 시스템 작동 소프트웨어

(2) 라인 라이브러리 : 55,000 라이브러리 이상

(3) 정기 분석 모드

가) 원활한 소프트웨어 작동

나) 자동적인 바탕점 선택

다) 읽은 데이터의 추출은 분석하는 동안 저장되어 리포팅된다.

(4) 연구용 모드

가) 모든 스펙트럼의 디스플레이와 모든 측정 자동 저장

나) 방출빛의 세기의 완전 칼라 디스플레이

다) 2차원 측정(빛세기 대 파장), 3차원 측정(빛세기 대 파장과 라인차수) 디스플레이

(5) QC 검사, 무한정의 소프트웨어를 이용한 검정선 그림

(6) 검정선 형태 : Linear, curve linear 또는 모든 에러를 검사하는 완전 이미지 형태

(7) 21CFR Part11 환경 지원

7. 악세서리

1) 듀오 토치	2 개

2) 네뷸라이저	2 개

3) 스프레이 챔버	2 개

4) 2mm 내경 센터 튜브	2 개

5) 2mm 내경 센터 튜브, HF용	2 개

6) 샘플링 오링 키트	2 팩

7) 네뷸라이저/챔버 커넥트 키트	1 세트

8) POP 윈도우	2 세트

9) 샘플 튜빙	10 팩

10) 드레인 튜빙	10 팩

11) 샘플 튜빙, HF용	3 팩

12) 드레인 튜빙, HF용	3 팩

13) 샘플 주입 킷, 스페어	1 세트

14) 불산 키트	1 세트

15) 스펙테스트 시약	1 세트

16) 멀티 원소 표준용액, 26원소	1 개

17) 전기코드	2 개

18) 후드 시스템	1 세트

19) AVR, 10KVA	1 세트

IV. 기타 조건 (Remarks)

1. 검증된 엔지니어가 설치한다.

2. 기기설치 및 교육은 공급자가 제공한다.

3. 제출서류(Documentation : Following documents have to be submitted with system)

1) 제출서류 : 장비 사용 매뉴얼

4. 납품조건 및 납품장소

1) 납품 조건 : 계약서가 있는 업체의 현장 설치

2) 납품장소 : 경남 스마트팜 혁신밸리 정밀분석실(밀양)

5. 납품기한 및 설치기한(Due date or Installation)

1) 납품기간 : 계약일로부터 150일 이내

2) 설치기한 : 납품 후 1개월 이내(실험실 상황에 따라 변동가능)

6. 하자보증기간 및 보증요율(Warranty and guarantee percentage)

1) 하자보증 기간은 납품한 날로부터 2년으로 한다.

2) 하자보증 기간 내에 하자가 발견될 시에는 신속한 수리 또는 교체 하도록 한다.

7. 입찰 조건

1) 입찰 규격과 동등 또는 이상의 조건

2) 필요시 사양 발표회를 진행토록 함