<규 격 서>

복합재 성형용 핫 프레스

2022. 7.

구 매 규 격 서

순번	품 명	세부품명	단위	수량	부서명	담당자 (연락처)
1	복합재 성형용 핫 프레스	유압프레스 (2325178801)	set	1	탄소복합재료연구실	이정완(055-280-3157) jwlee0626@kims.re.kr

I. 일반 사항

1.  장비 용도

○ 본 장비는 유압 장치를 통해 복합재를 가압하고, 열판을 통해 복합재에 열을 전달할 수 있는 장비로써, 복합재 소재/공정 기술 개발에 활용할 수 있는 장비임

2. 사용 목적

○ 고내열 열경화성 고분자 기반 복합재 소재/공정 기술 개발에 활용

○ 열가소성 복합재 소재/공정 기술 개발에 활용

○ 열가소성-열경화성 탄소복합재 일체성형용 소재/공정 기술 개발에 활용

II. 성능 및 규격

본 장비는 가압 하중 내에서 하중 제어와 위치 제어가 모두 가능한 장비여야 함. 또한 상/하부 열판의 온도 제어가 가능하여야 하며, 설정 온도에서의 열판 내 균일도 확보가 필요함

1. 하중 요구도

○ 최대 가압 하중: 70 tonf 이상

2. 위치 제어 요구도

○ 위치 제어 정밀도: 0.1 mm 이내

* 특정 위치로 이동 시 위치 제어 정밀도 0.1 mm 이내

* 특정 위치로 이동 후, 금형 내부에 압력이 발생하여도 장비의 최대 가압 하중(70 tonf) 내에서 동일한 위치를 유지(위치 정밀도 0.1 mm 이내로)할 수 있어야 함

3. 열판 요구도

○ 열판 면적: 450 mm × 450 mm 이상

○ 연속 사용 가능한 최대 온도: 450 ℃ 이상

○ 가열 능력: 30 → 450 ℃ 1 시간 이내

○ 열판 구성: 상부 열판 1 개, 하부 열판 1 개

○ 열판 내 온도 센서: 상부 열판 3 개 이상, 하부 열판 3개 이상

* 열판 내 온도 균일도 확보를 위해 열판당 3 개 이상의 온도 센서 부착

○ 열판 온도 제어

* 열판 내 온도 균일도 확보를 위해 온도 센서 별로 카트리지 히터를 개별로 제어하도록 설계 필요

* 온도 제어는 시퀀스로 입력 가능해야 함

예) ① 25 → 180 ℃, 30분, ② 180 ℃ 2시간 유지, ③ 180 → 400 ℃, 40 분,

④ 400 ℃ 2시간 유지

* 온도 제어는 시퀀스는 상/하부 열판 독립적으로 입력 가능해야 함

○ 냉각 라인 반영

* 냉각을 위한 칠러는 본 장비의 요구 사항이 아니나, 추후 칠러 냉각이 가능하도록 열판 내 냉각 라인 반영 필수

4. 주요 치수

○ 테이블 면적: 900 mm × 600 mm 이상

○ 오픈 하이트: 500 mm 이상

○ 스트로크: 500 mm 이상

5. 사용자 인터페이스

○ 장비 작동

* 터치 패널을 통한 입력

* 하중 제어/위치 제어 변환 모드 버튼

* 온도 제어 시퀀스 입력 가능

* 온도 제어 시퀀스는 상/하부 열판을 각각 독립적으로 입력

○ 장비 상태 출력

* 온도, 하중, 속도, 변위 디지털 표시

* 공정 데이터(온도, 하중, 속도, 변위 ) 저장이 가능하도록 데이터 출력 단자(V 또는 mA 등) 구축 또는 저장 시스템 구축

6. 기타 요구도

○ 추가 금형이 장착 가능하도록 열판 또는 상/하부 장비에 탭 가공 필요

○ 열판은 장/탈착이 가능하여야 하며, 열판 탈착 후 다른 금형이 장착 가능한 구조여야 함

○ 안전 커버 장착 필요

○ 비상 정지 버튼 필요

III. 기타 조건

1. 제출서류

○ 납품 설치 시 제품 사용 설명서, 규격 충족 증빙자료

2. 납품조건 및 납품장소

○ 납품 조건: 계약 업체의 현장 설치 및 시운전

○ 납품 장소: 한국재료연구원

3. 납품기한 및 설치기한

○ 납품 기한: 2022.12.9. 이내 (시운전기간 포함)

4. 교육 및 제품 사용 설명서

○ 교육은 장비 담당자 및 사용자에게 1차 운전교육 2일 이상, 2차 유지보수 2일 이상 무상으로 교육한다. 필요 시, 추가 운전교육은 1회 무상 제공

○ 제품 사용 설명서는 2부로 제공하되 책자 2부와 함께 PDF 파일도 제공

5. 하자보증기간 및 보증요율

○ 하자보증 기간은 납품한 날로부터 1년으로 함

○ 하자보증 기간 내에 하자가 발견될 시에는 즉시 무상 수리 또는 무상 교체하도록 함

○ 하자보증 기간 및 하자보증이 지난 후에도 납품한 장비의 문제 발생 시 즉시 A/S를 실시